{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Introduktion","Columna lumbalis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduktion","index":0,"n_rows":19,"n_cols":1,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[10,0,10,1],[12,0,12,1],[14,0,14,1],[16,0,16,1]]}
[]
[]
[]
["Referencedoser for røntgenundersøgelser"]
["Dette dokument benyttes i forbindelse med indsamling og indsendelse af patientdoser på voksne ved Columna Lumbalis røntgenoptagelser hos kiropraktorer."]
["Når der oprettes et nyt dokument eller dokumenter åbnes, skal makroer aktiveres for at bevare funktionaliteten."]
[]
["Målingerne foretages på 10 patienter af standardstørrelse. Standardpatienter har en vægt mellem 50 og 90 kg. \nHvis en patient har indopereret fremmedlegemer i kroppen f.eks. metalproteser, kan dosis øges når automatikken benyttes, og patienten er ikke længere at betragte som en standardpatient. Det samme gælder, hvis der skal tages flere billeder end normalt for klinikkens procedure.\n"]
["Målingerne udføres ved hjælp af et arealdosimeter (DAP-meter), der enten kan være indbygget i udstyret eller sættes på midlertidigt. Et eksternt DAP-meter består af et målekammer, der placeres på skinnerne foran lysviserblænden, og evt. en ekstern aflæsningsenhed. Husk at nulstille DAP-meteret før hver måling på en patient."]
[]
["Arealdosis måles i enheden Gy·cm² og er produktet af indgangsdosis og den benyttede feltstørrelse i et givent punkt. Princippet er, at når målestedet flyttes væk fra fokus vil dosis aftage med kvadratet på afstanden, og felttørrelsen vil tiltage med kvadratet på afstanden. Produktet vil således forblive uændret. Den målte arealdosis er derfor, ved konstante eksponeringsparametre og feltstørrelse, uafhængig af, hvor i strålefeltet der måles."]
[]
["Røntgenundersøgelsen foretages som normalt efter gældende procedure, og derefter aflæses arealdosis for undersøgelsen på DAP-meteret. Det er arealdosis for den samlede undersøgelse (flere forskellige projektioner), der skal måles. Udover arealdosis skal patientens vægt og gerne højde noteres. "]
[]
["Information om hvordan patientdoser måles kan findes i vejledninger på SIS' hjemmeside."]
[]
["NB: Projektmappen er beskyttet, således at der ikke kan slettes, indsættes eller omdøbes ark. Ligeledes er de enkelte ark beskyttet, således at der ikke kan ændres i oplysningerne i toppen af arket."]
[]
["Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, Januar 2018"]

{"sheet":"Columna lumbalis","index":1,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,5,7,8],[7,0,7,4],[11,5,11,8],[2,0,2,4],[0,0,1,8],[8,0,8,4],[8,5,8,8],[2,5,2,8],[3,0,3,4],[3,5,3,8],[4,0,4,4],[4,5,4,8],[5,0,5,4],[5,5,5,8],[6,0,6,4],[6,5,6,8],[9,0,9,4],[9,5,9,8],[10,0,10,4],[10,5,10,8],[11,0,11,4],[48,0,54,8],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[13,5,13,8],[14,0,14,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[12,5,12,8]]}
["Voksne - Røntgenundersøgelse af columna lumbalis"]
[]
[]
["Afdeling:"]
["SOR-id eller SST-id (AFD-xxxxxxxx):"]
["Undersøgelse:"]
["Supplerende filter (Cu, Al):"]
["SKS:"]
["Rum:"]
["Kildens SST-id (RTG-xxxxxxxx):"]
["Gennemsnit for indtastet vægt [kg]:",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((AVERAGE(B17:B46)),0)","v":0}]
["Gennemsnit for indtastede DAP-værdier [Gy·cm²]:",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((AVERAGE(F17:F46)),0)","v":0}]
["Median af de indtastede DAP-værdier,  [Gy·cm²]:",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((MEDIAN(F17:F46)),0)","v":0}]
["Dansk referencedosis – NDRL:",null,null,null,null,"5,5 Gy·cm²"]
[]
["Højde [cm]","Vægt [kg]","Køn [K/M]","Antal optagelser","Spænding [kV]","DAP [Gy·cm²]","Gennemlysning [min]","Dato [dd-mm-yyyy]","Kommentarer"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kommentarer"]